|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инструкция по использованию  ищите дополнительную информацию на сайте www.fkg.ch  XP-endo ® Finisher R  Инструменты для эндодонтии    **XP-endo ® Finisher R**  Описание    Конусность (1) и ISO –диаметр (2) представлены на рисунке    **Маркировка глубины** (в миллиметрах) доступна в вариантах 21 / 25 / 31 мм  Пример для 25 / 31 мм инструмента    Символы  Стерильный продукт готовый к использованию  м мимс      Всегда проверяйте срок годности    Одноразового использования (макс. 4 канала)  м мимс      Не используйте, если упаковка повреждена  мимс | **Золотые правила**  Скорость: 800 об/мин  Торк: 1 Нсм  • В многокорневых зубах начинайте с самого большого канала  • Доступная полость должна быть заполнена сольвентом перед использованием XP-endo Finisher R  • Работайте на всю длину канала 30 секунд с сольвентом, 30 секунд с ирригацией и 15 секунд с ЭДТА.  **XP-endo ® Finisher R 1 блистер содержит (3х30/.00)**  **Основная информация**  **Показания к применению:**  Эти эндодонтические инструменты предназначены для использования в медицинских или больничных учреждениях квалифицированными специалистами здравоохранения.    XP-endo Finisher R используется для эндодонтического повторного лечения/ для более эффективного удаления остатков пломбировочного материала.  **Противопоказания:** Этот продукт содержит никель и не должен использоваться для людей с аллергической чувствительностью к этому металлу.  **Побочные реакции**: Не известны  **Предупреждения и меры предосторожности:**   * Одноразовые инструменты не должны вторично использоваться. При многоразовом использовании есть риск их разрушения. * Всегда проверяйте инструмент(ы) перед использованием на наличие видимых дефектов. * Когда срок действия инструмента заканчивается, утилизируйте его в соответствии с применимыми законами и правилами. | Скорость 800 об/мин (800-1000 об/мин)  Торк: 1Нсм  1. Используйте XP-endo Finisher R (XP-FR) только после подготовки канала до размера не менее 30 по ISO .  2. Нанесите каплю сольвента в канал.  3. Удалите XP-FR из стерильной блистерной упаковки и поместите его в угловой наконечник.  4. Определите рабочую длину, используя градуированную трубку. (рис. A)  5. Охладите XP-FR охлаждающим спреем через трубку.  6. Приведите XP-FR во вращение и надавите на боковую сторону, при удалении из трубки, чтобы убедиться, что файл прямой (рис. B). Отключите вращение.  6а. Касайтесь пальцами только логотипа FKG на конце трубки, во избежание нагрева файла.  7. Вставьте выпрямленный XP-FR в обрабатываемый канал (Рис. C), а затем приведите его в режим вращения (рис. D).  7а. В случае сложного доступа инструмент может быть предварительно изогнут.  8.Используйте XP-FR в течение 30 секунд, применяя медленные, мягкие продольные движения на 7-8 мм, для покрытия всей длинны канала. Надавливайте инструментом на стенку канала во время процедуры. Избегайте извлечение инструмента из канала во время работы.  9. Удалите XP-FR с канала во время вращения. Отключите вращение.  10. Повторите работу, чередуя растворы (30 секунд с ирригацией, затем 15 секунд с ЭДТА) для устранения частиц опилок. Очищайте инструмент между использованием растворов с помощью пропитанной спиртом марли.  Продолжайте лечение в другом канале одного зуба:  11. Очистите XP-FR и верните его в трубку.  12. Перезапустите процедуру с шага 4.  Как только вы закончите полную очистку зуба:  13. Высушите каналы и заполните их, используя инертные вещества (например, гуттаперчу) и герметик (например, TotalFillT™). |